抗生素微生物检定法

A. 抗生素微生物检定法
　　本法系利用抗生素在琼脂培养基内的扩散作用，采用量反应平行线原理的设计，比较标准品与供试品两者对接种的试验菌产生抑菌圈的大小，以测定供试品效价的一种方法。
　　标准品的品种、分子式及理论计算值见表2。
　　培养基及其制备方法
　　培养基Ｉ
　　胨　5g　琼脂　15～20g　牛肉浸出粉　3g　水　1000ml　磷酸氢二钾　3g
　　除琼脂外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过，调节pH值使灭菌后为7.8～8.0或6.5～6.6，在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅱ
　　胨　6g　葡萄糖　1g　牛肉浸出粉　1.5g　琼脂　15～20g　酵母浸出粉　6g　水　1000ml
　　除琼脂和葡萄糖外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过,加葡萄糖溶解后,摇匀,调节pH值使灭菌后为7.8～8.0或6.5～6.6,在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅲ
　　胨　5g　磷酸氢二钾　3.68g　牛肉浸出粉　1.5g　磷酸二氢钾　1.32g　酵母浸出粉　3g　葡萄糖　1g　氯化钠　3.5g　水　1000ml
　　除葡萄糖外，混合上述成分，加热溶化后滤过，加葡萄糖溶解后，摇匀，调节pH值使灭菌后为7.0～7.2，在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅳ
　　胨　10g　葡萄糖　10g　氯化钠　10g　琼脂　20～30g　枸橼酸钠　10g　水　1000ml
　　除琼脂和葡萄糖外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，在109℃加热15分钟，于70℃以上保温静置1小时后滤过，加葡萄糖溶解后，摇匀，调节pH值使灭菌后为6.0～6.2，在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅴ
　　胨　10g　琼脂　15～20g　麦芽糖　40g　水　1000ml
　　除琼脂和麦芽糖外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高 0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过，加麦芽糖溶解后，摇匀， 调节pH值使灭菌后为7.2～7.4，按需要分装，在115℃灭菌30分钟，趁热斜放使凝固成斜面。
　　培养基Ⅵ
　　　　胨　8g　磷酸二氢钾　1g　牛肉浸出粉　3g　 　　葡萄糖　2.5g　酵母浸出粉　5g　琼脂　15～20g　氯化钠　45g　水　1000ml　磷酸氢二钾　3.3g
　　除琼脂和葡萄糖外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过，加葡萄糖溶解后，摇匀，调节pH值使灭菌后为7.2～7.4,在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅶ
　　胨　5g　枸橼酸钠　10g　牛肉浸出粉　3g　琼脂　15～20g　磷酸氢二钾　7g　水　1000ml　磷酸二氢钾　3g
　　除琼脂外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过，调节pH值使灭菌后为6.5～6.6，在115℃灭菌30分钟。
　　培养基Ⅷ
　　酵母浸出粉　1g　琼脂　15～20g　硫酸铵　1g　磷酸盐缓冲液(pH6.0)　1000ml　葡萄糖　5g
　　混合上述成分，加热溶化后滤过，在115℃灭菌30分钟。
　　营养琼脂培养基
　　胨
　　10g
　　琼脂
　　15～20g
　　氯化钠
　　5g
　　肉浸液
　　1000ml
　　除琼脂外，混合上述成分，调节pH使比最终的pH值略高0.2～0.4，加入琼脂，加热溶化后滤过，调节pH值使灭菌后为 7.2～7.4，分装，在115℃灭菌30分钟，趁热斜放使凝固成斜面。
　　培养基可以采用相同成分的干燥培养基代替，临用时，照使用说明配制和灭菌，备用。

灭菌缓冲液
　　磷酸盐缓冲液(pH6.0) 取磷酸氢二钾2g与磷酸二氢钾8g，加水使成1000ml，滤过，在115℃灭菌30分钟。
　　磷酸盐缓冲液(pH7.8) 取磷酸氢二钾5.59g与磷酸二氢钾0.41g，加水使成1000ml，滤过，在115℃灭菌30分钟。
　　磷酸盐缓冲液(pH10.5) 取磷酸氢二钾35g，加10mol/L氢氧化钾溶液2ml，加水使成1000ml，滤过，在115℃灭菌30分钟。
　　菌悬液的制备
　　枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis）悬液
　　取枯草芽孢杆菌［CMCC（B） 63501］的营养琼脂斜面培养物，接种于盛有营养琼脂培养基的培养瓶中，在35～37℃培养7日,用革兰氏染色法涂片镜检，应有芽孢85％以上。用灭菌水将芽孢洗下，在65℃加热30分钟，备用。
　　短小芽孢杆菌（Bacillus pumilus）悬液　取短小芽孢杆菌［CMCC（B）63202］的营养琼脂斜面培养物，照上述方法制备。
　　金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）悬液
　　取金黄色葡萄球菌［CMCC（B）26003］的营养琼脂斜面培养物,接种于营养琼脂斜面上，在35～37℃培养20～22小时。临用时，用灭菌水或0.9％灭菌氯化钠溶液将菌苔洗下，备用。
　　藤黄微球菌（Micrococcus luteus）悬液
　　取藤黄微球菌［CMCC（B）28001］的营养琼脂斜面培养物，接种于盛有营养琼脂培养基的培养瓶中，在26～27℃培养24小时，或采用适当方法制备的菌斜面,用培养基Ⅲ或0.9％灭菌氯化钠溶液将菌苔洗下，备用。
　　大肠杆菌（Escherichia coli）悬液
　　取大肠杆菌［CMCC（B）44103］的营养琼脂斜面培养物，接种于营养琼脂斜面上，在35～37℃培养20～22小时。临用时，用灭菌水将菌苔洗下，备用。
　　啤酒酵母菌（Saccharomyces cerevisiae）悬液
　　取啤酒酵母菌（9763）的Ｖ号培养基琼脂斜面培养物，接种于Ⅳ号培养基琼脂斜面上。在32～35℃培养24小时，用灭菌水将菌苔洗下置含有灭菌玻璃珠的试管中，振摇均匀，备用。

标准品溶液的制备
　　标准品的使用和保存，应照标准品说明书的规定。临用时照表1的规定进行稀释。
　　供试品溶液的制备
　　精密称（或量）取供试品适量，用各药品项下规定的溶剂溶解后，再按估计效价或标示量照表1的规定稀释至与标准品相当的浓度。
　　双碟的制备
　　取直径约90mm、高16～17mm的平底双碟，分别注入加热融化的培养基（照表 1）20ml，使在碟底内均匀摊布，放置水平台上使凝固，作为底层。另取培养基适量加热融化后，放冷至48～50℃（芽孢可至60℃），加入规定的试验菌悬液适量（能得清晰的抑菌圈为度。二剂量法标准品溶液的高浓度所致的抑菌圈直径在18～22mm，三剂量法标准品溶液的中心浓度所致的抑菌圈直径在15～18mm），摇匀,在每1双碟中分别加入5ml，使在底层上均匀摊布，作为菌层。放置水平台上冷却后，在每1双碟中以等距离均匀安置不锈钢小管（内径6.0±0.1mm，高10.0±0.1mm，外径7.8±0.1mm）4个（二剂量法）或6个（三剂量法），用陶瓦圆盖覆盖备用。
　　检定法
　　二剂量法
　　取照上述方法制备的双碟不得少于4个,在每1双碟中对角的2个不锈钢小管中分别滴装高浓度及低浓度的标准品溶液,其余2个小管中分别滴装相应的高低两种浓度的供试品溶液；高、低浓度的剂距为2：1或4：1。在规定条件下培养后，测量各个抑菌圈的直径（或面积），照生物检定统计法（附录ⅩⅣ）中的（2.2 ）法进行可靠性测验及效价计算。
　　三剂量法
　　取照上述方法制备的双碟不得少于6个,在每1双碟中间隔的3个不锈钢小管中分别滴装高浓度(S<[3]>)、中浓度(S<[2]>)及低浓度(S<[1]>)的标准品溶液，其余3个小管分别滴装相应的高、中、低三种浓度的供试品溶液;三种浓度的剂距为1∶0.8。在规定条件下培养后，测量各个抑菌圈的直径(或面积)，照生物检定统计法(附录ⅩⅣ)中的(3.3)法进行可靠性测验及效价计算。
　　本法计算所得效价，如低于估计效价的90％或高于估计效价的110％时,则应调整其估计效价，予以重试。
　　除另有规定外，本法的可信限率不得大于5％。